|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción Técnica:** | 1. Equipo para realizar pruebas de reflujo ambulatorias de 24 horas y medir niveles de pH e impedancia esofágico y gástrico 2. Aparato grabador que funcione con baterías tipo AA, con capacidad de grabar 24 horas mínimo. 3. Capaz de grabar 2 sensores de pH como máximo y 8 anillos de impedancia como máximo. 4. Compatible para ser utilizado con catéteres de antimonio de pH y pH con impedancia. 5. Con botones para marcar eventos tales como: periodo de alimentos, posición supina, medicación y síntomas. 6. Rango de medición de pH de 1 a 10. 7. Con pantalla de cristal líquido y un peso máximo de 200 gr. 8. Grabador en idioma español. 9. Software capaz analizar estudios de pH alámbrico e inalámbrico 10. Software con informes configurables a las necesidades del usuario. 11. Informe de pH que contenga puntuaciones de DeMeester (adulto) y Boix Ochoa (pediátrico), índice de síntomas, índice de sensibilidad de síntomas y probabilidad de asociación de síntomas. 12. Visualización de la impedancia en gráficas y en contorno a color. 13. Barra de color super-impuesta en la anatomía 14. Grabador con transferencia de datos a la computadora por puerto USB 15. Software en idioma español. 16. Compatible con catéteres de pH e impedancia y únicamente pH 17. Compatible con soluciones de calibración de pH 1, 4 y 7 18. Visualización anatómica de la posición del catéter | | | | | | | | | | | | | |
| **Accesorios** | Cant | Descripción | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Catéter desechable de pH, Referencia Interna, Un canal de pH. 4.7 Fr. de diámetro 2. Catéter desechable de pH con impedancia, Referencia Interna, Un canal de pH y 8 anillos de impedancia. 6.0 Fr. diámetro Adulto 3. Catéter desechable de pH con impedancia, Referencia Interna, Un canal de pH y 7 anillos de impedancia especiados a 2 cm. 6.0 Fr. diámetro Pediátrico 4. Catéter desechable de pH con impedancia, Referencia Interna, Un canal de pH y 7 anillos de impedancia espaciados a 1.5 cm. 6.0 Fr. Diámetro 5. Una Solución Buffer de calibración 4.0 de 500 ml 6. Una Solución Buffer de calibración pH 7 7. Un Catéter desechable de pH, Referencia Interna, de. 4.7 Fr. de diámetro | | | | | | | | | | | | |
| **Instalación de la unidad solicitada:** | Cant | Descripción | | | | | Nivel de atención | | | | | | | |
|  | No aplica | | | | | **Primer** | | | | **~~Segundo~~** | | | **~~Tercer~~** |
| **Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica** | Manual de usuario y guía rápida en español | | | | | | | | | | | | | |
| Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique | | | | | | | | | | | | | |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento | | | | | | | | | | | | | |
| preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos | | | | | | | | | 1 | | | años. | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | | | | | | | | | | | | | |
| Productos de origen nacional | | Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. | | | | | | | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,  Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | | | | | | | |
| Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: | | | | |  | | | |  | | |
| Productos de origen extranjero | | Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado | | | | | | | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,  Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | | | | | | | |
| Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: | | | | | |  | | | |  | |
| Certificados de calidad opcionales: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |