|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción Técnica:** | 1. Equipo rígido para la visualización de uréteres, con fines diagnósticos y terapéuticos.   Consta de los siguientes elementos:   1. Endoscopio de 8 Charr con 6°    1. Longitud de 13 cm    2. Esterilizable en autoclave    3. Ocular oblicuo con conductor de luz de fibra óptica incorporado    4. Con dos conexiones laterales de irrigación    5. Con 1 canal de trabajo de 4 Charr 2. Conector para tubos luer lock con llave desmontable 3. Con conector pata tubos luer lock tipo cono con embocadura de tubo de diámetro 9 mm 4. Con 10 conectores o junta para puertos de entrada para instrumentos 5. Con puerto de entrada para instrumentos con sistema de obturación y cierra rápido de 2 canales 6. Con cable de alta frecuencia unipolar con longitud de 300 cm y clavija de 8mm 7. Con adaptador de limpieza para instrumentos 8. Incluye recipiente para esterilización y almacenamiento para el ureteroscopio de hasta 34 cm de longitud con dimensiones de 510 cm x 115 cm x 90 cm o mayor 9. Sistema de videoendoscopía con fuente de luz led y módulo digital de procesamiento de imágenes integrado   10.1 Con monitor TFT/LCD de 15” o mayor  10.2 Módulo de memoria USB/SD  10.3 Con teclado de silicona USB con touchpad en español  10.4 Con cable de red de longitud de 300 cm  10.5 Con tarjeta SD de 32 GB   1. Cabezal de cámara con sistema de color NTSC sumergible y esterilizable por gas    1. Objetivo zoom parafocal integrado de 25 – 50 mm    2. Con 2 botones de cabezal de cámara programables 2. Con cable de luz de fibra óptica con conexión tipo recta de 3.5 mm de diámetro y longitud de 230 cm como mínimo | | | | | | | | | | | | | |
| **Accesorios** | Cant | Descripción | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Con 6 electrodos de gancho unipolar de 3 Charr desechables 2. 1 Pinza para biopsia de abertura bilateral flexible de 3 charr longitud de 28 cm 3. 1 Adaptador de limpieza para puertos de entrada para instrumentos 4. 1 electrodo unipolar de 3 charr con longitud de 53 cm 5. 1 pinza para la extracción de cuerpos extraños con abertura bilateral de 3 charr con longitud de 28 cm. | | | | | | | | | | | | |
| **Instalación de la unidad solicitada:** | Cant | Descripción | | | | | Nivel de atención | | | | | | | |
|  | Alimentación de 120 V / 60 Hz | | | | | **Primer** | | | | **~~Segundo~~** | | | **~~Tercer~~** |
| **Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica** | Manual de usuario y guía rápida en español | | | | | | | | | | | | | |
| Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique | | | | | | | | | | | | | |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento | | | | | | | | | | | | | |
| preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos | | | | | | | | | 1 | | | años. | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | | | | | | | | | | | | | |
| Productos de origen nacional | | Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. | | | | | | | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,  Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | | | | | | | |
| Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: | | | | |  | | | |  | | |
| Productos de origen extranjero | | Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado | | | | | | | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,  Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | | | | | | | |
| Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: | | | | | |  | | | |  | |
| Certificados de calidad opcionales: | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |