|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción Técnica:** | 1. **Descripción Videocolonoscopio**    1. Diámetro de tubo de inserción de 11.6 mm.    2. Diámetro de canal de trabajo 3,8 mm.    3. Longitud de trabajo de 1700 mm.    4. Angulo de flexión arriba/abajo 180°/180°    5. Angulo de flexión Izq/Der 160°/160°    6. Visión Frontal    7. Angulo de Visión de 140° 2. Monitor 21 Pulgadas de alta definición grado médico. 3. Comprobador manual de fugas con interruptor de la válvula de liberación de presión. 4. Sistema Integral de imágenes médicas. 5. Descripción Videoprocesador    1. Videoprocesador HD    2. Fuente de luz de 150 Watts de xenón    3. Bomba de aire de 5 niveles    4. Palanca de Bloqueo del Endoscopio    5. Procesamiento digital de señales de video con superior brillo y resolución    6. Indicador de vida de la lampara    7. Salidas de video 2DVI, 1 RGBs, 1 Y/C, 1 Video Compuesto, Conector Serial 6. Compact Cart    1. Medidas H 37.5´´´´ X W 24´´´´ X D 24.6´´´´    2. Repisas ajustables    3. Cajon con llave    4. Ruedas de 5´´ dos con freno    5. Puertas traseras    6. Dos colgadores de endoscopios   REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.  ACCESORIOS  OPCIONALES:  Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.  CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Limpiador  de lentes, tubo de protección. | | | | | | | | | | | | | |
| **Accesorios** | Cant | Descripción | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| **Instalación de la unidad solicitada:** | Cant | Descripción | | | | | Nivel de atención | | | | | | | |
|  |  | | | | | **Primer** | | | | **~~Segundo~~** | | | **~~Tercer~~** |
| **Documentos a entregar y requisitos de evaluación técnica** |  | | | | | | | | | | | | | |
| Copia simple del registro sanitario vigente o justificación sustentada del licitante en caso de que no aplique | | | | | | | | | | | | | |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento | | | | | | | | | | | | | |
| preventivo con refacciones y visitas de mantenimiento correctivos necesarios por al menos | | | | | | | | | 1 | | | años. | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes. | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años. | | | | | | | | | | | | | |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | | | | | | | | | | | | | |
| Productos de origen nacional | | Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. | | | | | | | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,  Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | | | | | | | | | | | |
| Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: | | | | |  | | | |  | | |
| Productos de origen extranjero | | Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y/o  13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado | | | | | | | | | | | |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,  Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.  Certificado de Origen | | | | | | | | | | | |
| Demostrar cumplir con los certificados de calidad en documentos: | | | | | |  | | | |  | |
| Certificados de calidad opcionales: CE, FDA | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | | | |